측정기기 사용법

90FL 기기 사용법

기기의 각 부위에 해당하는 probe를 연결한다(pH probe, Eh probe, 온도 probe, 전도도 probe, 용존산소 probe).

전원을 켠다.

각각의 probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

Calibration된 probe를 측정하고자 하는 용액에 넣는다.

각각의 수치가 안정되게 될 때까지 기다린 다음 pH, Eh, 온도, 전도도, 용존산소의 수치를 기입한다.

각각의 probe를 꺼낸 다음 증류수로 깨끗이 씻어 증류수를 담아 놓은 비이커에 넣어

둔다.

다른 용액의 pH, Eh(이 기기의 경우에 만 나온 값에 204를 더해 준다.), 온도, 전도도, 용존산소의 양을 측정하고자 할 때는 증류수에서 probe를 꺼낸 다름 증류수로 닦고, 휴지로 닦아 측정하고자 하는 용액에 probe를 넣고, 4), 5)를 반복한다.

♤ Calibration 하는 방법

1. pH calibration

1) 'Menu' 버튼을 누른다.

2) 'F1 : Calibrate'을 누른다.

3) □F3 : pH'를 선택한다.

5) 첫 번째 bufffer 용액(pH가 4.00, 6.88, 9.22 또는 다른 pH를 갖는 용액)에 pH probe와 전도도 probe를 넣은 다음 수치가 안정될 때까지 기다린 다음 □Enter'를 누른다.

6) pH probe와 전도도 probe를 꺼낸 다음 증류수로 씻고, 첫 번째와 다른 pH를 갖는 용액에 pH probe와 전도도 probe를 넣은 다음 수치가 안정될 때까지 기다린 다음 □Enter'를 누른다.

7) 동일한 pH값이 나올 때까지 위의 과정을 반복한다.

2. 전도도 calibration

1) 전도도 표준용액에 cell을 넣는다.

2) 'Menu' 버튼을 누른다.

3) □F2 : Mode'을 누른다.

4) 'F3 : Conducitivity'을 누른다.

5) 표준용액의 전도도를 정해준다.

4) 'Menu' 버튼을 누른다.

3) 'F1 : Calibrate'을 누른다.

4) □F2 : Conducitivity'를 선택한다.

5) 전도도 표준용액의 값을 정확하게 측정한 다음 □Enter'를 누르다.

3. 온도 calibration

1) 'Menu' 버튼을 누른다.

2) 'F1 : Calibrate'을 누른다.

3) 'F4 : Temperature□를 선택한다.

4) 물 속에 수은 온도계와 전도도 cell을 넣고, 수은 온도계에서 나타내는 온도를 안정적으로 보일 때, □Enter'를 누른다.

5) □Menu□를 선택하여 calibrate를 끝내거나, □Enter'를 선택하여 SPAN Calibration을 한다.

6) cell과 온도계를 10oC 또는 15oC되는 따뜻한 물에 넣는다.

7) 온도계에서 나타내는 온도를 안정적으로 나타낼 때, □Enter'를 누른다.

4. 용존산소 calibration

1) Cell Zero

-산소의 양이 5%이하일 때 Auto-calibration은 ZERO mode를 선택한다. 0.01 molar Borax solution을 만들고, Socium Sulphite crystals을 5mls에서 100mg 더한다. 이 zero oxygen solution을 닫혀진 tube 또는 syringetp 여러 시간동안 보관하고, 센서를 이 용액에 넣는다.

안정적으로 수치가 표시될 때(약 2∼3분),

ⅰ. 'Menu' 버튼을 누른다.

ⅱ. 'F1 : Calibrate'을 누른다.

ⅲ. 'F1 : OXYGEN'을 선택한다.

ⅳ. □Enter'을 누른다.

2) SPAN CALIBRATION

2-1) SPAN by AIR CALIBRATION

-센서 끝을 주의하여 말리고, 공기 중에 안정하게 놓는다. 수직으로 걸어 놓고, 끝이 아래로 향하게 한다. ppM에서 공기의 온도가 필요하고, 이 기계에서는 온도가 전도도 cell에 의해서 감지된다.

ⅰ. 'Menu' 버튼을 누른다.

ⅱ. 'F1 : Calibrate'을 누른다.

ⅲ. 'F1 : OXYGEN'을 선택한다.

ⅳ. □Enter'을 누른다.

5. Eh calibration

1) zobel solution A와 B를 1 : 1로 섞는다.

2) redox probe를 zobel solution에 넣는다.

3) 안정된 수치를 읽는다. 이 때 수치가 186이 나오며, 이 값에 244를 더하면 이 것이 Eh값이다.

Digi-Sunse 기기 사용법

-probe는 잘 씻어서 증류수에 담아 놓는다.

pH측정

pH probe를 연결한다.

전원을 켠다.

probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

측정하고자 하는 용액에 probe를 넣는다.

'pH/mV/TEM□ 버튼을 눌러 pH를 선택한다.

안정된 수치를 읽는다.

probe를 꺼내어 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

Eh측정

Eh probe를 연결한다.

전원을 켠다.

probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

측정하고자 하는 용액에 probe를 넣는다.

'pH/mV/TEM□ 버튼을 눌러 Eh를 선택한다.

안정된 수치를 읽는다.

probe를 꺼내어 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

온도측정

온도 probe를 연결한다.

전원을 켠다.

probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

측정하고자 하는 용액에 probe를 넣는다.

안정된 수치를 읽는다.

probe를 꺼내어 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

♤ Calibration 하는 방법

1. pH Calibration

1) pH probe와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 연결한다.

2) pH probe와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 깨끗하게 씻어서 buffer 7.00에 담그고, 전원을 켠다

3) 'pH/mV/TEM□ 버튼을 눌러 pH를 선택한다.

4) pH를 안정적으로 읽을 때, 액정에 7.00 pH가 나타나도록 standardize control을 조절한다.

5) probe를 두 번째 buffer(4.00 또는10.00)에 담그고, 값이 안정적으로 나타날 때, SLOPE control을 조정하여 두 번째 buffer의 값에 맞도록 한다.

6) probe를 꺼내어 증류수로 씻어낸다.

7) 올바른 값이 표시될 때까지 위의 과정을 2∼3번 반복한다.

SP-701 pH/mV/Temp. meter 사용법

pH 측정

calibration된 pH probe와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 깨끗이 씻은 다음 측정하고자 하는 용액에 담근다.

□MODE' 버튼을 사용하여 □pH'를 선택하고, 화면에 나타나는 안정된 pH 값을 읽는다.

probe를 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

Eh 측정

Eh probe를 연결한다.

전원을 켠다.

□MODE' 버튼을 사용하여 □Eh'를 선택한다.

probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

probe를 측정하고자 하는 용액에 넣어 안정된 Eh값을 읽는다.

probe를 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

온도 측정

A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 연결한다.

전원을 켠다.

□MODE' 버튼을 사용하여 □oC'를 선택한다.

probe를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 측정하고자 하는 용액에 넣은 다음 안정된 값을 읽는다.

probe를 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

♤ Calibration 하는 방법

1. pH prove와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 각각의 부위에 연결한다.

2. 전원을 켠다.

3. pH prove와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 깨끗이 씻어내고, pH 7의 표준용액에 담근다.

4. 'MODE' 버튼을 사용하여 'oC'를 선택하여, 온도를 기록한다.

5. 'MODE' 버튼을 사용하여 □pH'를 선택한다.

6. 온도에 맞게 pH 값을 비교하여 올바른 pH 값이 표시되도록 CALIB knob를 조절한다.

7. pH 7의 표준용액에서 probe를 꺼내고, 증류수로 깨끗이 씻어내고, pH를 알고 있는 다른 용액에 pH prove와 A.T.C.(Automatic Temperature Compensation) probe를 담근다.

8. 온도에 맞게 비교하여 올바른 pH값이 표시되도록 SLOPE knob를 조절한다.

9. 올바른 값이 표시될 때까지 위의 과정을 2∼3번 반복한다.

SUNTEX SC-12 Conductivity meter

전도도 probe를 증류수에 넣어 둔다.

전원을 켠다.

전도도 probe와 온도계를 증류수로 깨끗이 씻어낸다.

전도도를 측정하고자 하는 용액에 전도도 probe와 온도계를 넣는다.

□TEMPERATURE□를 조정하여 용액의 온도에 맞춘다.

6) 안정된 수치를 읽는다. 이 값이 25oC 일 때의 전도도값이다.

7) 전도도 probe와 온도계를 꺼내어 증류수로 씻어내고, 증류수에 넣어둔다.

♤ Calibration 하는 방법

1. 표준용액에 전도도 probe와 온도계를 넣는다.

2. 스위치를 'ON'으로 한다..

3. □TEMPERATURE□를 조정하여 25oC로 맞추고, 단위를 2000□S/□로 조정한다.

4. 표준용액의 온도를 측정한다.

5. Appendix A에서 표준용액의 온도에서의 값(A)과 25oC일 때의 값(B)을 읽고, 다음과 같이 계산한다.

[eqn: Z= {A} over {B}]

6. 식에서 구한 'Z'값을 표준용액의 전도도값에 곱해주고, 나온 수치에 맞게 'CELL CONST'를 조정한다.

7. □CHECK' 모드로 바꾸어 값을 확인 기억해 둔다(보정의 목적으로.....)